## 1. Tổng quan
TẬP LỆNH GIAO TIẾP MODBUS RTU - MẠCH TRỘN
Firmware: TronV41.hex ¦ Ngày cập nhật: 07/06/2026
⚙ CẤU HÌNH TRUYỀN THÔNG
Thông số | Giá trị | Ghi chú
Chuẩn truyền thông | Modbus RTU | Serial RS-232 / RS-485
Slave Address | 2 (0x02) | Địa chỉ của mạch trộn trên bus
Baudrate | 19200 bps | Cố định, không thay đổi
Data bit | 8 bit
Parity | Even (E) | Kiểm tra chẵn lẻ
Stop bit | 1 | Khung: 8E1
Timeout gợi ý | ≥ 100 ms | Chờ phản hồi từ slave
CRC | CRC-16 | Modbus CRC-16 chuẩn (poly 0x8005)
📋 FUNCTION CODE SỬ DỤNG
FC (hex) | FC (dec) | Tên lệnh | Hướng | Dùng cho
0x03 | 03 | Read Holding Registers | Master → Slave → Master | Đọc cấu hình, setpoint
0x04 | 04 | Read Input Registers | Master → Slave → Master | Đọc giá trị đo thực tế SCCM
0x06 | 06 | Write Single Register | Master → Slave | Ghi 1 thanh ghi (relay, DAC_en)
0x10 | 16 | Write Multiple Registers | Master → Slave | Ghi nhiều thanh ghi (float 2 reg)
🗺 BẢN ĐỒ THANH GHI TỔNG THỂ
Loại | Địa chỉ | Số thanh ghi | Chức năng | FC đọc | FC ghi
Holding | 0 – 47 | 48 | Cấu hình SCCM 1-6 (min/max sccm & voltage) | 0x03 | 0x10
Holding | 20 | 1 | Điều khiển Relay 1 | 0x03 | 0x06
Holding | 21 | 1 | Điều khiển Relay 2 | 0x03 | 0x06
Holding | 60 – 77 | 18 | Setpoint + DAC enable cho SCCM 1-6 | 0x03 | 0x06/0x10
Input | 0 – 11 | 12 | Giá trị đo thực tế SCCM 1-6 (float) | 0x04 | —
Input | 12 | 1 | Trạng thái / flag (xem chi tiết) | 0x04 | —
⚡ OMRON E5CC thêm 4 sheet mới: Sheet 7–10 (Tổng quan, Điều khiển, Frame, Code Python)

## 2. Holding - Cấu hình SCCM
HOLDING REGISTER — CẤU HÌNH SCCM (Địa chỉ 0 – 47)
FC đọc: 0x03 (Read Holding Registers) ¦ FC ghi: 0x10 (Write Multiple Registers)
⚠ Mỗi giá trị float 32-bit = 2 thanh ghi liên tiếp ghép lại ¦ Byte order: High Word trước, Low Word sau (Big-Endian Word)
Địa chỉ (dec) | Địa chỉ (hex) | Kênh | Thông số | Loại dữ liệu | Đơn vị | Ví dụ giá trị | Ghi chú
0 | 0x0000 | SCCM 1 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 1) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
1 | 0x0001 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
2 | 0x0002 |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 3) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
3 | 0x0003 |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
4 | 0x0004 |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 5) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
5 | 0x0005 |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
6 | 0x0006 |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 7) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
7 | 0x0007 |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
8 | 0x0008 | SCCM 2 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 9) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
9 | 0x0009 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
10 | 0x000A |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 11) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
11 | 0x000B |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
12 | 0x000C |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 13) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
13 | 0x000D |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
14 | 0x000E |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 15) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
15 | 0x000F |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
16 | 0x0010 | SCCM 3 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 17) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
17 | 0x0011 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
18 | 0x0012 |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 19) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
19 | 0x0013 |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
20 | 0x0014 |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 21) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
21 | 0x0015 |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
22 | 0x0016 |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 23) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
23 | 0x0017 |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
24 | 0x0018 | SCCM 4 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 25) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
25 | 0x0019 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
26 | 0x001A |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 27) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
27 | 0x001B |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
28 | 0x001C |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 29) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
29 | 0x001D |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
30 | 0x001E |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 31) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
31 | 0x001F |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
32 | 0x0020 | SCCM 5 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 33) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
33 | 0x0021 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
34 | 0x0022 |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 35) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
35 | 0x0023 |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
36 | 0x0024 |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 37) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
37 | 0x0025 |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
38 | 0x0026 |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 39) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
39 | 0x0027 |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
40 | 0x0028 | SCCM 6 | min-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 41) | Giá trị SCCM tối thiểu của sensor
41 | 0x0029 |  | min-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
42 | 0x002A |  | max-sccm [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | — (ghép với reg 43) | Giá trị SCCM tối đa của sensor
43 | 0x002B |  | max-sccm [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | 500.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
44 | 0x002C |  | min-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 45) | Điện áp đầu ra tương ứng min-sccm
45 | 0x002D |  | min-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 0.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
46 | 0x002E |  | max-voltage [High Word] | uint16 (phần cao float) | V | — (ghép với reg 47) | Điện áp đầu ra tương ứng max-sccm
47 | 0x002F |  | max-voltage [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | V | 5.0 | → Ghép 2 reg thành IEEE 754 float
📌 CÁCH GHÉP 2 THANH GHI THÀNH FLOAT: float_value = struct.unpack('>f', struct.pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
📌 CÁCH GHI FLOAT: high, low = struct.unpack('>HH', struct.pack('>f', value)) → ghi reg[0]=high, reg[1]=low

## 3. Holding - Điều khiển
HOLDING REGISTER — ĐIỀU KHIỂN SCCM & RELAY (Địa chỉ 20, 21, 60-77)
FC ghi 1 thanh ghi: 0x06 (Write Single Register) ¦ FC ghi nhiều: 0x10 (Write Multiple Registers) ¦ FC đọc: 0x03
🔴 ĐIỀU KHIỂN RELAY
Địa chỉ (dec) | Địa chỉ (hex) | Tên | Kiểu dữ liệu | Giá trị 0 | Giá trị 1 | FC ghi | FC đọc | Ghi chú
20 | 0x0014 | Relay 1 | uint16 | 0 = Tắt (OFF) | 1 = Bật (ON) | 0x06 | 0x03 | Ghi 0x0001 để bật, 0x0000 để tắt
21 | 0x0015 | Relay 2 | uint16 | 0 = Tắt (OFF) | 1 = Bật (ON) | 0x06 | 0x03 | Ghi 0x0001 để bật, 0x0000 để tắt
🟢 ĐIỀU KHIỂN SCCM — SETPOINT & DAC ENABLE
Mỗi kênh SCCM = 3 thanh ghi liên tiếp: [ setpoint High ] [ setpoint Low ] [ DAC_enable ]
Địa chỉ (dec) | Địa chỉ (hex) | Kênh | Thanh ghi | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ví dụ ghi | FC | Ghi chú
60 | 0x003C | SCCM 1 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 1 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
61 | 0x003D |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 1 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
62 | 0x003E |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
63 | 0x003F | SCCM 2 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 2 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
64 | 0x0040 |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 2 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
65 | 0x0041 |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
66 | 0x0042 | SCCM 3 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 3 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
67 | 0x0043 |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 3 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
68 | 0x0044 |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
69 | 0x0045 | SCCM 4 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 4 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
70 | 0x0046 |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 4 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
71 | 0x0047 |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
72 | 0x0048 | SCCM 5 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 5 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
73 | 0x0049 |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 5 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
74 | 0x004A |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
75 | 0x004B | SCCM 6 | Setpoint [High Word] | uint16 (cao float) | Giá trị đặt SCCM 6 (phần cao) | 0x4248 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghép reg này + reg kế = float setpoint
76 | 0x004C |  | Setpoint [Low Word] | uint16 (thấp float) | Giá trị đặt SCCM 6 (phần thấp) | 0x0000 (→ 50.0 SCCM) | 0x10 | Ghi cùng lúc với High Word (FC=0x10, count=2)
77 | 0x004D |  | DAC Enable | uint16 | 0=Tắt DAC / 1=Bật DAC đầu ra | 0x0001 (Bật) | 0x06 | Bật DAC trước khi DAC có tín hiệu ra
📌 VÍ DỤ: Ghi setpoint 50.0 SCCM cho kênh 1 (Holding 60, 61) rồi bật DAC (Holding 62)
Bước 1 |  | Ghi setpoint | FC=0x10, Slave=0x02, StartAddr=0x003C, Count=0x0002, Data=[0x4248, 0x0000] |  |  |  | 0x42480000 = 50.0 (IEEE 754 float)
Bước 2 |  | Bật DAC | FC=0x06, Slave=0x02, Addr=0x003E, Data=0x0001 |  |  |  | DAC_enable = 1 (bật)

## 4. Input - Đọc SCCM
INPUT REGISTER — ĐỌC GIÁ TRỊ SCCM THỰC TẾ (Địa chỉ 0 – 12)
FC đọc: 0x04 (Read Input Registers) ¦ Dữ liệu trả về: float 32-bit = 2 thanh ghi liên tiếp
⚠ Dữ liệu chỉ ĐỌC, không ghi được ¦ Byte order: High Word (reg chẵn) ghép Low Word (reg lẻ) = IEEE 754 float
Địa chỉ (dec) | Địa chỉ (hex) | Kênh | Thanh ghi | Kiểu dữ liệu | Đơn vị | Phạm vi | Ghi chú
0 | 0x0000 | SCCM 1 | SCCM1 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 1 → float giá trị lưu lượng thực tế
1 | 0x0001 |  | SCCM1 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
2 | 0x0002 | SCCM 2 | SCCM2 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 3 → float giá trị lưu lượng thực tế
3 | 0x0003 |  | SCCM2 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
4 | 0x0004 | SCCM 3 | SCCM3 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 5 → float giá trị lưu lượng thực tế
5 | 0x0005 |  | SCCM3 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
6 | 0x0006 | SCCM 4 | SCCM4 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 7 → float giá trị lưu lượng thực tế
7 | 0x0007 |  | SCCM4 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
8 | 0x0008 | SCCM 5 | SCCM5 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 9 → float giá trị lưu lượng thực tế
9 | 0x0009 |  | SCCM5 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
10 | 0x000A | SCCM 6 | SCCM6 [High Word] | uint16 (phần cao float) | SCCM | 0.0 – max-sccm | Ghép với reg 11 → float giá trị lưu lượng thực tế
11 | 0x000B |  | SCCM6 [Low Word] | uint16 (phần thấp float) | SCCM | — | → float = struct.unpack('>f', pack('>HH', reg_high, reg_low))[0]
12 | 0x000C | — | Status / Flag | uint16 | — | 0 hoặc 1 | Chức năng cần xác nhận thêm với hardware
📌 VÍ DỤ: Đọc tất cả 6 kênh SCCM cùng lúc
Gửi: [0x02][0x04][0x00][0x00][0x00][0x0C][CRC_Lo][CRC_Hi]
→ Slave trả về 12 thanh ghi × 2 byte = 24 byte dữ liệu (+ 5 byte header/CRC)
Python: sccm1 = struct.unpack('>f', bytes([data[0],data[1],data[2],data[3]]))[0]

## 5. Ví dụ Frame Modbus
VÍ DỤ FRAME MODBUS RTU — BYTE LEVEL
Slave Address = 0x02 ¦ Tất cả giá trị hex ¦ CRC được tính riêng (Modbus CRC-16)
1️⃣ ĐỌC TẤT CẢ SCCM THỰC TẾ (FC=0x04, Input reg 0–11)
REQUEST → | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 0C | 71 | CB
| Slave | FC=04 | Addr Hi | Addr Lo | Qty Hi | Qty Lo | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 04 | 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ...24 bytes data... | CRC | CRC
| Slave | FC=04 | ByteCount=24 | SCCM1_Hi_Hi | SCCM1_Hi_Lo | SCCM1_Lo_Hi | SCCM1_Lo_Lo | SCCM2... | ... | ... | ... | ... | CRC Lo | CRC Hi
💡 float SCCM1 = reg[0]<<16 ¦ reg[1] → IEEE754
2️⃣ ĐỌC CẤU HÌNH SCCM1 (FC=0x03, Holding reg 0–7)
REQUEST → | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 08 | C4 | 08
| Slave | FC=03 | Addr Hi | Addr Lo | Qty Hi | Qty Lo | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 03 | 10 | XX | XX | ...16 bytes... | CRC | CRC
| Slave | FC=03 | ByteCount=16 | minSCCM_Hi | minSCCM_Lo | ... | ... | CRC Lo | CRC Hi
💡 16 byte = 8 reg × 2 byte = 4 float values
3️⃣ GHI SETPOINT SCCM1 = 50.0 (FC=0x10, Holding reg 60–61)
REQUEST → | 02 | 10 | 00 | 3C | 00 | 02 | 04 | 42 | 48 | 00 | 00 | XX | XX
| Slave | FC=16 | Addr Hi | Addr Lo=3C | Qty Hi | Qty Lo=2 | ByteCount=4 | Data Hi Hi | Data Hi Lo | Data Lo Hi | Data Lo Lo | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 10 | 00 | 3C | 00 | 02 | XX | XX
| Slave | FC=16 | Addr Hi | Addr Lo | Qty Hi | Qty Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x42480000 = 50.0f (IEEE 754)
4️⃣ BẬT DAC SCCM1 (FC=0x06, Holding reg 62 = 0x003E)
REQUEST → | 02 | 06 | 00 | 3E | 00 | 01 | 69 | CA
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo=3E | Data Hi | Data Lo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 06 | 00 | 3E | 00 | 01 | 69 | CA
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo | Data Hi | Data Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 Response = Echo của request (FC=0x06)
5️⃣ TẮT DAC SCCM1 (FC=0x06, Holding reg 62 = 0x003E, value=0)
REQUEST → | 02 | 06 | 00 | 3E | 00 | 00 | A8 | 0A
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo=3E | Data Hi | Data Lo=00 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 06 | 00 | 3E | 00 | 00 | A8 | 0A
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo | Data Hi | Data Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 DAC_enable = 0 → tắt đầu ra
6️⃣ BẬT RELAY 1 (FC=0x06, Holding reg 20 = 0x0014)
REQUEST → | 02 | 06 | 00 | 14 | 00 | 01 | 8A | 08
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo=14 | Data Hi | Data Lo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 06 | 00 | 14 | 00 | 01 | 8A | 08
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo | Data Hi | Data Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 1 = ON, Response = Echo
7️⃣ TẮT RELAY 1 (FC=0x06, Holding reg 20 = 0x0014)
REQUEST → | 02 | 06 | 00 | 14 | 00 | 00 | 4B | C8
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo=14 | Data Hi | Data Lo=00 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 02 | 06 | 00 | 14 | 00 | 00 | 4B | C8
| Slave | FC=06 | Addr Hi | Addr Lo | Data Hi | Data Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0 = OFF, Response = Echo

## 6. Code mẫu Python
CODE MẪU PYTHON — GIAO TIẾP MODBUS RTU VỚI MẠCH TRỘN
Thư viện: pymodbus ¦ pip install pymodbus
Dòng code | Nhãn / Tên hàm | Ghi chú
IMPORT & SETUP
from pymodbus.client import ModbusSerialClient
import struct
client = ModbusSerialClient(
method='rtu', port='COM3', |  | COM3 = cổng serial của bạn
baudrate=19200, bytesize=8,
parity='E', stopbits=1, |  | Parity Even
timeout=0.5
)
client.connect()
SLAVE = 2 |  | Slave address = 2
HÀM TIỆN ÍCH
def regs_to_float(hi, lo):
return struct.unpack('>f', struct.pack('>HH', hi, lo))[0] |  | Ghép 2 reg thành float
def float_to_regs(value):
hi, lo = struct.unpack('>HH', struct.pack('>f', value)) |  | Tách float thành 2 reg
return hi, lo
ĐỌC GIÁ TRỊ SCCM THỰC TẾ (Input reg 0-11)
def read_sccm_all():
r = client.read_input_registers(0, 12, slave=SLAVE) |  | FC=0x04
regs = r.registers
result = {}
for ch in range(6):
hi = regs[ch*2]
lo = regs[ch*2 + 1]
result[f'SCCM{ch+1}'] = regs_to_float(hi, lo)
return result
GHI SETPOINT SCCM (Holding reg 60-77)
def set_sccm_setpoint(channel, value): |  | channel: 1-6, value: float
base = 60 + (channel - 1) * 3
hi, lo = float_to_regs(value)
client.write_registers(base, [hi, lo], slave=SLAVE) |  | FC=0x10, ghi 2 reg
def set_dac_enable(channel, enable): |  | enable: True/False
base = 60 + (channel - 1) * 3
dac_reg = base + 2
client.write_register(dac_reg, 1 if enable else 0, slave=SLAVE) |  | FC=0x06
ĐIỀU KHIỂN RELAY
def set_relay(relay_num, state): |  | relay_num: 1 hoặc 2
addr = 19 + relay_num |  | Relay1=20, Relay2=21
client.write_register(addr, 1 if state else 0, slave=SLAVE) |  | FC=0x06
CẤU HÌNH SCCM (Holding reg 0-47)
def config_sccm(channel, min_s, max_s, min_v, max_v):
base = (channel - 1) * 8
regs = []
for val in [min_s, max_s, min_v, max_v]:
hi, lo = float_to_regs(val)
regs += [hi, lo]
client.write_registers(base, regs, slave=SLAVE) |  | FC=0x10, ghi 8 reg
VÍ DỤ SỬ DỤNG
# Cấu hình SCCM1: 0-500 SCCM, 0-5V
config_sccm(1, 0.0, 500.0, 0.0, 5.0)
# Đặt setpoint SCCM1 = 50.0 và bật DAC
set_sccm_setpoint(1, 50.0)
set_dac_enable(1, True)
# Bật Relay 1
set_relay(1, True)
# Đọc tất cả SCCM
data = read_sccm_all()
print(data) |  | {'SCCM1': 50.0, 'SCCM2': 0.0, ...}
client.close()

## 7. E5CC - Tổng quan
OMRON E5CC — TẬP LỆNH MODBUS RTU
Slave Address: 1 ¦ Baudrate: 19200 ¦ Parity: Even ¦ Data: 8 ¦ Stop: 1 ¦ Manual: Cat. No. H175
⚙ CẤU HÌNH TRUYỀN THÔNG
Thông số | Giá trị | Ghi chú
Slave Address | 1 (0x01) | Địa chỉ mạch E5CC trên bus
Baudrate | 19200 bps | Khớp với mạch trộn
Data bit | 8
Parity | Even (E) | 8E1
Stop bit | 1
Protocol | Modbus RTU | Xem Cat. No. H175
Com. Writing | BẬT (ON) | ⚠ Phải bật trong menu E5CC mới ghi được
Timeout gợi ý | ≥ 200 ms | E5CC phản hồi chậm hơn mạch trộn
Đơn vị nhiệt độ | ×0.1 °C | Ví dụ: 250 = 25.0°C
Đơn vị SP/PV | ×0.1 | Tương tự, chia 10 để ra giá trị thực
🗺 BẢN ĐỒ REGISTER TỔNG THỂ — E5CC
Địa chỉ (hex) | Địa chỉ (dec) | Loại | R/W | Chức năng | Đơn vị | FC | Ghi chú
0x0000 | 0 | Holding | R/W | Run/Stop command | 0/1 | 0x06 | 0=Run, 1=Stop
0x0002 | 2 | Holding | R/W | Auto-Tune (AT) execute | 0/1 | 0x06 | 0=Stop AT, 1=Execute AT
0x0100 | 256 | Holding | R | Status monitor | bit field | 0x03 | Xem bảng bit flag
0x2000 | 8192 | Holding | R | PV — Giá trị đo thực tế | ×0.1 | 0x03 | Chỉ đọc, ÷10 → °C thực
0x2001 | 8193 | Holding | R | SP Monitor (SP hiệu dụng) | ×0.1 | 0x03 | SP đang chạy thực tế
0x2002 | 8194 | Holding | R | MV Monitor (% output) | %×0.1 | 0x03 | 0–100.0%
0x2100 | 8448 | Holding | R/W | SP (Set Point chính) | ×0.1 | 0x06 | SP 1 — nhiệt độ đặt
0x2101 | 8449 | Holding | R/W | SP2 (Set Point 2) | ×0.1 | 0x06 | Nếu SP2 được bật
0x2102 | 8450 | Holding | R/W | SP3 (Set Point 3) | ×0.1 | 0x06 | Nếu SP3 được bật
0x2103 | 8451 | Holding | R/W | SP4 (Set Point 4) | ×0.1 | 0x06 | Nếu SP4 được bật
0x2200 | 8704 | Holding | R/W | Alarm 1 Value | ×0.1 | 0x06 | Ngưỡng báo động 1
0x2201 | 8705 | Holding | R/W | Alarm 2 Value | ×0.1 | 0x06 | Ngưỡng báo động 2
0x2202 | 8706 | Holding | R/W | Alarm 3 Value | ×0.1 | 0x06 | Ngưỡng báo động 3
0x2300 | 8960 | Holding | R/W | Proportional Band (P) | ×0.1 | 0x06 | Dải tỉ lệ PID
0x2301 | 8961 | Holding | R/W | Integral Time (I) | giây | 0x06 | Thời gian tích phân
0x2302 | 8962 | Holding | R/W | Derivative Time (D) | giây×0.1 | 0x06 | Thời gian vi phân
0x2303 | 8963 | Holding | R/W | Control Period (Relay output) | giây | 0x06 | Chu kỳ điều khiển relay
0x2304 | 8964 | Holding | R/W | MV upper limit | %×0.1 | 0x06 | Giới hạn trên MV
0x2305 | 8965 | Holding | R/W | MV lower limit | %×0.1 | 0x06 | Giới hạn dưới MV
0x2400 | 9216 | Holding | R/W | Input shift (offset hiệu chỉnh) | ×0.1 | 0x06 | Hiệu chỉnh cảm biến
0x2401 | 9217 | Holding | R/W | SP upper limit | ×0.1 | 0x06 | Giới hạn trên SP
0x2402 | 9218 | Holding | R/W | SP lower limit | ×0.1 | 0x06 | Giới hạn dưới SP
0x2500 | 9472 | Holding | R/W | Manual MV (chế độ thủ công) | %×0.1 | 0x06 | Dùng khi ở Manual mode
🔴 Chú ý: Vùng địa chỉ 0x0000-0x00FF = Operation Commands ¦ 0x2000-0x20FF = Monitor ¦ 0x2100-0x21FF = Setpoints ¦ 0x2300-0x23FF = PID

## 8. E5CC - Điều khiển
OMRON E5CC — LỆNH ĐIỀU KHIỂN & ĐỌC GIÁ TRỊ
Slave=1 ¦ 19200-8E1 ¦ ⚠ Bật Communications Writing trong E5CC trước khi ghi
📊 ĐỌC GIÁ TRỊ THỰC TẾ (FC=0x03, Read Holding Registers)
Địa chỉ (hex) | Địa chỉ (dec) | Tên | R/W | Kiểu | Đơn vị | Ví dụ | Công thức | Ghi chú
0x2000 | 8192 | PV — Nhiệt độ thực tế | R | int16 | °C×0.1 | 0x00FA | PV_real = reg/10.0 | Ví dụ: 0x00FA=250 → 25.0°C
0x2001 | 8193 | SP Monitor (SP hiệu dụng) | R | int16 | °C×0.1 | 0x00C8 | SP_real = reg/10.0 | SP đang chạy thực tế
0x2002 | 8194 | MV — % đầu ra điều khiển | R | int16 | %×0.1 | 0x03E8 | MV_real = reg/10.0 | 1000 = 100.0%
0x0100 | 256 | Status Monitor (bit flags) | R | uint16 | bit | 0x0000 | Xem bảng bit | Đọc trạng thái tổng thể
📋 BIT FLAGS — Status Monitor (địa chỉ 0x0100)
Bit | Tên | Ý nghĩa (bit=1) | Ý nghĩa (bit=0) | Ghi chú
Bit 0 | RUN/STOP | STOP (dừng) | RUN (đang chạy)
Bit 1 | Auto/Manual | Manual mode | Auto mode
Bit 2 | AT | Auto-Tune đang chạy | AT không chạy
Bit 3 | Alarm 1 | Báo động 1 đang kích | Bình thường
Bit 4 | Alarm 2 | Báo động 2 đang kích | Bình thường
Bit 5 | Alarm 3 | Báo động 3 đang kích | Bình thường
Bit 6 | Heater break | Đứt dây điện trở | Bình thường | Nếu có tính năng HB
Bit 7 | Error | Lỗi cảm biến/đầu vào | Bình thường
Bit 8 | Output 1 | Output 1 đang ON | Output 1 OFF
Bit 9 | Output 2 | Output 2 đang ON | Output 2 OFF
Bit 10 | SP number | SP2 đang dùng | SP1 đang dùng
Bit 11 | SP3 | SP3 đang dùng | Không
🎛 GHI / ĐIỀU KHIỂN (FC=0x06 hoặc 0x10)
Địa chỉ (hex) | Địa chỉ (dec) | Tên | R/W | Kiểu | Đơn vị | Ví dụ | Công thức | Ghi chú
0x0000 | 0 | Run/Stop command | R/W | uint16 | 0 hoặc 1 | 0x0000 | 0=Run, 1=Stop | FC=0x06, ghi 0x0000 để chạy
0x0002 | 2 | Auto-Tune (AT) execute | R/W | uint16 | 0 hoặc 1 | 0x0001 | 0=Dừng, 1=Bắt đầu | FC=0x06
0x2100 | 8448 | SP (Set Point chính) | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x00C8 | SP_reg = SP×10 | Ví dụ: 25°C → ghi 250=0x00FA
0x2101 | 8449 | SP2 | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0190 | SP_reg = SP×10 | Cần bật SP2 trong cài đặt
0x2200 | 8704 | Alarm 1 Value | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0032 | Alarm = val×10 | Ngưỡng báo động 1
0x2201 | 8705 | Alarm 2 Value | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0032
0x2300 | 8960 | Proportional Band (P) | R/W | uint16 | ×0.1 | 0x0064 | P_reg = P×10 | Ví dụ: 10.0 → ghi 100
0x2301 | 8961 | Integral Time (I) | R/W | uint16 | giây | 0x0078 | Ghi thẳng giây | 240 giây = ghi 240
0x2302 | 8962 | Derivative Time (D) | R/W | uint16 | giây×0.1 | 0x0028 | D_reg = D×10 | 4.0s → ghi 40
0x2304 | 8964 | MV upper limit | R/W | int16 | %×0.1 | 0x03E8 | Upper = val×10 | 1000 = 100.0%
0x2305 | 8965 | MV lower limit | R/W | int16 | %×0.1 | 0x0000 | Lower = val×10 | 0 = 0.0%
0x2400 | 9216 | Input shift (offset) | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0000 | Offset = val×10 | Hiệu chỉnh cảm biến
0x2401 | 9217 | SP upper limit | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0BB8 | 3000 = 300.0°C | Giới hạn tối đa SP
0x2402 | 9218 | SP lower limit | R/W | int16 | °C×0.1 | 0x0000 | 0 = 0.0°C | Giới hạn tối thiểu SP
0x2500 | 9472 | Manual MV | R/W | int16 | %×0.1 | 0x01F4 | MV = val×10 | Chỉ dùng ở Manual mode, 50%=500

## 9. E5CC - Ví dụ Frame
OMRON E5CC — VÍ DỤ FRAME MODBUS RTU (BYTE LEVEL)
Slave Address = 0x01 ¦ Tất cả giá trị hex ¦ CRC-16 Modbus chuẩn
1️⃣ ĐỌC NHIỆT ĐỘ THỰC TẾ — PV (FC=0x03, addr=0x2000)
REQUEST → | 01 | 03 | 20 | 00 | 00 | 01 | 8E | 3A
| Slave | FC=03 | AddrHi=20 | AddrLo=00 | QtyHi | QtyLo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 03 | 02 | 00 | FA | B8 | 64
| Slave | FC=03 | ByteCount=2 | PV Hi | PV Lo=0xFA | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x00FA = 250 → PV = 250/10 = 25.0°C
2️⃣ ĐỌC SP HIỆN TẠI (FC=0x03, addr=0x2001)
REQUEST → | 01 | 03 | 20 | 01 | 00 | 01 | DF | FA
| Slave | FC=03 | AddrHi | AddrLo=01 | QtyHi | QtyLo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 03 | 02 | 00 | C8 | B8 | XX
| Slave | FC=03 | ByteCount=2 | SP Hi | SP Lo=0xC8 | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x00C8 = 200 → SP = 200/10 = 20.0°C
3️⃣ GHI SP = 25.0°C (FC=0x06, addr=0x2100, value=0x00FA=250)
REQUEST → | 01 | 06 | 21 | 00 | 00 | FA | 89 | B1
| Slave | FC=06 | AddrHi=21 | AddrLo=00 | Val Hi | Val Lo=FA | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 06 | 21 | 00 | 00 | FA | 89 | B1
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo | Val Hi | Val Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 Response = Echo của request ¦ 250 = 25.0°C
4️⃣ LỆNH RUN (FC=0x06, addr=0x0000, value=0x0000)
REQUEST → | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 89 | CA
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo=00 | Val Hi | Val Lo=00 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 89 | CA
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo | Val Hi | Val Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x0000 = Run ¦ Ghi 0x0001 để Stop
5️⃣ LỆNH STOP (FC=0x06, addr=0x0000, value=0x0001)
REQUEST → | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 48 | 0A
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo=00 | Val Hi | Val Lo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 48 | 0A
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo | Val Hi | Val Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x0001 = Stop
6️⃣ ĐỌC STATUS (FC=0x03, addr=0x0100)
REQUEST → | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 01 | D5 | FA
| Slave | FC=03 | AddrHi=01 | AddrLo=00 | QtyHi | QtyLo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | XX
| Slave | FC=03 | ByteCount=2 | Status Hi | Status Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x0000 = Bình thường, đang Run. Bit3=Alarm1, Bit7=Error...
7️⃣ GHI PID: P=10.0 (FC=0x06, addr=0x2300, value=100)
REQUEST → | 01 | 06 | 23 | 00 | 00 | 64 | 86 | 35
| Slave | FC=06 | AddrHi=23 | AddrLo=00 | Val Hi | Val Lo=64 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 06 | 23 | 00 | 00 | 64 | 86 | 35
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo | Val Hi | Val Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 0x0064 = 100 → P = 100/10 = 10.0
8️⃣ BẮT ĐẦU AUTO-TUNE (FC=0x06, addr=0x0002, value=0x0001)
REQUEST → | 01 | 06 | 00 | 02 | 00 | 01 | E8 | 0A
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo=02 | Val Hi | Val Lo=01 | CRC Lo | CRC Hi
← RESPONSE | 01 | 06 | 00 | 02 | 00 | 01 | E8 | 0A
| Slave | FC=06 | AddrHi | AddrLo | Val Hi | Val Lo | CRC Lo | CRC Hi
💡 AT sẽ tự tìm P, I, D tối ưu — mất vài phút

## 10. E5CC - Code Python
CODE MẪU PYTHON — OMRON E5CC MODBUS RTU
pip install pymodbus ¦ Slave=1, 19200-8E1
Code | Ghi chú
── IMPORT & SETUP ──
from pymodbus.client import ModbusSerialClient
client = ModbusSerialClient(
method='rtu', port='COM4', | COMx = cổng nối với E5CC
baudrate=19200, bytesize=8,
parity='E', stopbits=1, timeout=0.5
)
client.connect()
SLAVE = 1 | Slave address E5CC = 1
── HÀM ĐỌC NHIỆT ĐỘ (PV) ──
def read_PV():
r = client.read_holding_registers(0x2000, 1, slave=SLAVE) | FC=0x03
return r.registers[0] / 10.0 | Chia 10 → °C thực
def read_SP(): | Đọc SP đang chạy
r = client.read_holding_registers(0x2001, 1, slave=SLAVE)
return r.registers[0] / 10.0
def read_MV(): | Đọc % đầu ra
r = client.read_holding_registers(0x2002, 1, slave=SLAVE)
return r.registers[0] / 10.0 | 0.0 → 100.0 %
def read_status(): | Đọc trạng thái
r = client.read_holding_registers(0x0100, 1, slave=SLAVE)
status = r.registers[0]
return {
'stop': bool(status & (1<<0)), | Bit0=1: STOP
'manual': bool(status & (1<<1)), | Bit1=1: Manual
'at_run': bool(status & (1<<2)), | Bit2=1: AT đang chạy
'alarm1': bool(status & (1<<3)),
'alarm2': bool(status & (1<<4)),
'error': bool(status & (1<<7)),
}
── GHI SP / ĐIỀU KHIỂN ──
def set_SP(temp_celsius): | temp_celsius: float, vd 25.0
val = int(temp_celsius * 10) | Nhân 10
client.write_register(0x2100, val, slave=SLAVE) | FC=0x06
def run_controller(): | Lệnh RUN
client.write_register(0x0000, 0, slave=SLAVE) | 0=Run
def stop_controller(): | Lệnh STOP
client.write_register(0x0000, 1, slave=SLAVE) | 1=Stop
def start_auto_tune(): | Bắt đầu AT
client.write_register(0x0002, 1, slave=SLAVE) | 1=Execute AT
def stop_auto_tune(): | Dừng AT
client.write_register(0x0002, 0, slave=SLAVE)
── CÀI ĐẶT PID ──
def set_PID(P, I, D): | P: float, I: giây, D: float
client.write_register(0x2300, int(P*10), slave=SLAVE) | Proportional band
client.write_register(0x2301, int(I), slave=SLAVE) | Integral time (giây)
client.write_register(0x2302, int(D*10), slave=SLAVE) | Derivative time
def set_SP_limits(sp_min, sp_max): | Giới hạn SP
client.write_register(0x2402, int(sp_min*10), slave=SLAVE) | SP lower limit
client.write_register(0x2401, int(sp_max*10), slave=SLAVE) | SP upper limit
── VÍ DỤ SỬ DỤNG ──
# Đặt SP = 25°C rồi chạy
set_SP(25.0)
run_controller()
# Vòng đọc liên tục
import time
while True:
pv = read_PV()
sp = read_SP()
mv = read_MV()
st = read_status()
print(f'PV={pv}°C SP={sp}°C MV={mv}% Alarm={st["alarm1"]}')
time.sleep(0.5)
client.close()